电子竞价报价一览表

电子询价项目名称：韶关市气象局2025年中央自然灾害救灾保障物资（装备）采购项目

电子询价项目编号：2026-163-SGZX-DZX                                                       预算金额：¥200,000.00

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市气象局2025年中央自然灾害救灾保障物资（装备）采购项目 | - 一、采购项目概况 项目名称; 韶关市气象局2025年中央自然灾害救灾保障物资（装备）采购项目. 项目编号; 2026-163-SGZX-DZX. 采购品目编码; A02101700气象仪器. 组织形式; 自行采购. 预算金额; 200,000.00元. 采购方式; 电子询价. 评审方法; 最低评标价法. 采购人; 广东省韶关市气象局. 采购代理机构; 韶关众信项目管理有限公司. - 二、采购需求一览表 序号; 采购内容; 数量; 主要技术规格、参数及要求; 供货期; 预算金额（元）. - 1; 韶关市气象局2025年中央自然灾害救灾保障物资（装备）采购项目; 1项; 详见本项目服务要求; 自合同签订之日起1个月内; 200,000.00. - 三、采购清单 序号; 设备; 数量. 1; 湿度传感器; 4. 2; 自动气象站电池（100Ah）; 30. 3; 便携式自动气象站; 1. 4; 雷达信息处理中心不间断电源切换模块; 1. 5; 突发事件预警信息发布中心指挥大屏视频收发器; 6. 6; 自动气象站备件（采集器、接线板、10个温度传感器）; 2. 7; 云岩交通气象站太阳能供电系统改造; 1. 8; 机电学校自动气象站迁移（采集器、雨量、风塔）; 1. 9; 乐园自动气象站设备迁移（采集器、雨量基座）; 1. 10; 人工校准雨量筒; 1. - 采购项目技术要求 - （一）采集器 数据采集器是自动气象站的核心，主要完成数据采集、数据处理、数据存储、输出传输和系统运行管理功能。数据采集器一般由传感器接口电路、微处理器、存储器和通信接口等主要模块组成。 数据采集 数据采集功能是系统采集由气象传感器产生的与气象要素变化相适应的电信号。气象传感器产生的电信号根据传感器不同可能是模拟量信号，如铂电阻温度传感器、电容式湿度传感器等；可能是数字量信号或开关脉冲信号，如三杯式螺旋桨式风向、风速传感器、翻斗雨量传感器等；也可能是智能传感器通过通信口输出气象数据信号，如PTB330气压传感器等。 （1）对传感器按预定的采样频率进行扫描和将获得的电信号转换成微控制器可读信号，得到气象变量测量值序列。 （2）气象变量测量值进行转换，使传感器输出的电信号转换成气象单位量，得到采样瞬时值。 （3）对采样瞬时值根据规定的算法，计算出瞬时气象值，又称气象变量瞬时值。 （4）实现数据质量检查。 数据处理 数据处理功能是系统对采集到的数据进行计算处理、计算参数修正、算法处理、量值的标度变化、数据质量控制、系统自检、故障判断等。 （1）导出气象观测需要的其他气象变量瞬时值；这种导出通常是在数据采集获得的气象变量瞬时值基础上进行的，也有通过更高频率的采样过程获得的，如瞬时风计算、海平面气压计算等。 （2）计算出气象观测需要的统计量，如一个或多个时段内的极值数据、专门时段内的总量、不同时段内的平均值以及累计量等，如日最高、最低气温、日累计雨量等。 （3）由主采集器生成采样瞬时值数据、瞬时气象值（分钟）数据、小时正点数据和监控数据，并写入数据内存储器。 （4）实现数据质量检查。 数据存储 数据存储功能是对处理后的数据按一定的格式进行保存，其存储容量根据实际需要而定。保存的数据内容也根据需要而定，可以是分钟数据，也可以是小时数据。 数据存储可以使用循环式存储器结构，即允许最新的数据覆盖旧数据。采集器内部的数据存储器容量应有50%的余量，具体可以在考核要素确定后规定一个量化的最小值。 采集内部的数据存储器应具备掉电保存功能。 采集数据在外存储器（卡）以文件方式进行存储，能够存储至少15天全要素正点数据。 数据传输 数据传输功能是指将自动气象站采集并处理后的数据传输给上一级处理系统或中心站。它可以通过有线通信如RS232、RS485、网络、专网等，也可以通过无线通信如GPRS/CDMA、卫星通信等。 （1）本地传输 配置终端计算机的自动气象站，采集器把数据传送到计算机。根据响应方式不同数据传输可分为：自动气象站根据时间表正常运行时的自动传输、响应终端命令的传输和超过某个设定的气象阈值自动气象站进入报警状态的传输。 多数应用场合自动气象站应同时具有三种传输方式。自动气象站正常运行时自动传输的时间表和报警的气象阈值可以通过终端命令或业务软件由用户设定。终端计算机与主采集器间的信号传输距离应不小于200米。在规定的传输距离内，信号传送质量不应因改变线缆的长度而降低。 （2）远程通信传输 自动气象站应具备无线方式或网络方式进行数据传输的功能。这种传输一般是通过主采集器的通信接口（RS232）外加远程通信设备（如4G/CDMA1X等）或RJ45实现。 - 自动气象站测量性能 测量要素; 范围; 分辨力; 最大允许误差. 气压; 550hPa～1060hPa; 0.1hPa; ±0.3hPa. 气温; －50℃～50℃; 0.1℃; ±0.2℃. 相对湿度; 0%～100%; 1%; ±4%（≤80%）. ±8%（＞80%）. 风向; 0°～360°; 3°; ±5°. 风速; 0 m/s～60m/s; 0.1m/s; ±（0.5+0.03×示值）m/s. 降水量; 翻斗0.1mm ：雨强0～4mm/min; 0.1mm; ±0.4mm（≤10mm）. ±4%（＞10mm）. - 技术指标 使用环境条件： - 相对湿度：0～100% - 抗风：阵风75m/s - 供电：交流220V，直流9～15V 采集器功耗：<5W 实时时钟走时误差：<30s/月 交流断电后备供电时间：≥14天 可靠性：平均无故障时间>2500小时 防雷性能：感应雷电压小于5KV，电流小于1500A，响应时间小于10-12秒。 - （二）采集器软件技术 软件的设计完全满足气象行业标准QX/T1-2000《Ⅱ型自动气象站》所规定的算法和功能的要求。 - （三）太阳能电池 序号; 参数名称; 技术要求; 备注. 1; 电池类型; 磷酸铁锂（LiFePO₄）储能专用电芯; 动力电池不适用. 2; 标称电压; 12.8V; 4 串结构. 3; 额定容量; ≥105Ah（0.5C，25℃）. 4; 可用容量（80% DOD）; ≥84Ah; 太阳能日常使用区间. 5; 充电截止电压; 14.6V±0.2V; 匹配 MPPT 控制器. 6; 浮充电压; 13.6V～13.8V; 长期浮充不鼓包. 7; 放电截止电压; 10.0V±0.2V. 8; 最大充电电流; ≥0.5C（≥52.5A）; 匹配太阳能板功率. 9; 最大持续放电电流; ≥0.5C（≥52.5A）; 负载供电. 10; 循环寿命; ≥6000 次（100% DOD，25℃，容量保持率≥80%）; 太阳能核心指标. 11; 循环寿命; ≥3000 次（80% DOD，-10℃～45℃环境）; 实际使用工况. 12; 自放电率; ≤3%/ 月（25℃，满电存储）; 阴雨天 / 冬季很重要. 13; 工作温度范围; 充电：-10℃～55℃；放电：-20℃～60℃; 户外环境. 14; 充电温度补偿; 支持，-3mV/℃/ 单体; 配合 MPPT 控制器. 15; 防护等级; ≥IP65; 户外 / 机房均可. 16; 设计寿命; ≥10 年. （1）电芯要求 采用储能专用磷酸铁锂电芯（非动力电芯降级），能量型设计 同一电池组内电芯一致性：容量差≤1.5%，内阻差≤3mΩ，静态电压差≤30mV 支持浮充状态长期运行（≥2 年浮充容量衰减≤5%） 深度放电后恢复能力：0V 静置 7 天后可正常充电恢复，容量≥95% 3.3.2 BMS 保护板要求（太阳能专用） 具备过充、过放、过流、短路、过温、低温保护 支持 MPPT 充电模式：充电电压范围宽，适配不同品牌控制器 温度补偿功能：低温自动提高充电电压，高温自动降低 主动均衡功能：均衡电流≥100mA（多组并联时尤其重要） 低功耗设计：待机功耗≤5mA，避免小电流过放 - （四）湿度传感器 （1）核心性能要求 采用加温探头技术（Warmed probe technology），在结露、高湿环境下仍能保持准确测量，减少化学污染影响 具备自动校准 / 自诊断功能，可实时监测传感器健康状态 支持现场校准修正，可通过软件 / 手持终端进行单点或多点校准 出厂前进行六点校准（覆盖从干燥到近饱和全量程），校准数据可溯源至国际标准 （2）气象观测专用要求 1.适配标准气象辐射防护罩（如 DTR13、DTR503 等型号）； 2.抗紫外线、抗老化，适合室外长期安装； 3.防雷击、抗电磁干扰，符合气象行业电磁兼容标准； 4.支持气象数据采集器（如 CR 系列、DL 系列等）直接接入。 （3）可靠性与寿命 1.平均无故障时间（MTBF）≥50000 小时； 2.设计使用寿命≥8 年； 3.传感器可更换，维护成本低。 （4）校准与溯源 1.供货时提供原厂校准证书，校准数据包含多点测试结果； 2.湿度校准可溯源至国家湿度基准； 3.温度校准可溯源至 ITS-90 国际温标； 4.支持第三方计量机构检定。 序号; 参数名称; 技术要求; 备注. 湿度测量. 1; 传感器类型; HUMICAP® 薄膜电容式湿度传感器（或同等性能）; 第三代及以上技术. 2; 测量范围; 0%～100%RH. 3; 测量准确度; 0～90% RH：±1% RH（15～25℃环境下）90～100%RH：±1.7%RH; 出厂校准数据可溯源. 4; 温度系数; ≤±0.05%RH/℃. 5; 响应时间（τ63）; ≤20 秒（风速 3m/s，烧结 PTFE 过滤器）. 6; 响应时间（τ90）; ≤60 秒. 7; 年漂移量; ≤±1% RH / 年; 长期稳定性. 温度测量. 8; 传感器类型; Pt100 铂电阻，A 级（IEC 60751 Class F 0.1）. 9; 测量范围; -80℃～+60℃. 10; 测量准确度; ±0.12℃（20℃时，数字输出）±0.17℃（20℃时，电压输出）. 通用参数. 11; 输出信号; 电压输出; 按需选配. 12; 供电电压; 9～35V DC. 13; 工作环境温度; -40℃～+60℃; 整机工作温度. 14; 防护等级; ≥IP66. 15; 传感器保护; 烧结 PTFE 过滤器; 防尘、防水、透气. 16; 机械接口; M12 8 针航空插头; 标准接口. 17; 电缆长度; ≥__3.5__米（标配 3.5 米 / 10 米 / 30 米可选）. 18; 探头材质; PC 工程塑料外壳，不锈钢感湿段. 19; 重量; ≤100g（探头本体）. - 五、采购项目服务要求 （一）供货期：自合同签订之日起1个月内。 （二）供货地点：采购人指定的地点。 （三）售后服务要求 售后服务期自验收之日起1年。对采购人的服务通知，成交供应商2小时内做出答复，4小时内做出相应故障处理方案并开始实施。若故障无法远程解决，需现场服务，72小时内到达现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 （四）报价要求 1. 报价超出预算金额的列为无效响应处理。 2. 响应供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致响应无效。 3. 报价应为人民币含税全包价，包含设备费、人工费、管理费、运输费、税金及风险费用等与本项目有关的一切费用。 4. 报价需附详细的产品清单（包含项目建设使用到的主材、辅材等）及企业营业执照。 （五）付款方式 1. 本项目分两期支付； 2. 签定合约后支付总款项的60%； 3. 项目验收后一个月内，支付余下总款项的40%； 4. 每笔款项支付时，中标人同时向采购人提供相应金额的正式发票或效力等同于发票的票据。 （六）违约责任与赔偿损失 1. 成交供应商交付的货物、提供的服务不符合本项目规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。 2. 成交供应商未能按本项目规定的服务期交付货物/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。 3. 采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总的5%的违约金。采购人人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金。 4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 | 完全响应 | 是 | 1 |  |  |
| 报价合计(元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：xxx有限公司

报价日期： 2026 年 06 月 30 日