电子竞价报价一览表

电子询价项目名称：广东省新丰县气象局2026年自动站运行维护项目

电子询价项目编号：2026-049-SGYD-DZX                                                          预算金额：¥350,000.000

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省新丰县气象局2026年自动站运行维护项目 | - 采购需求一览表 序号; 采购内容; 数量; 服务要求; 服务期; 预算金额（元）. 1; 广东省新丰县气象局2026年自动站运行维护项目; 1项; 详见本项目服务内容要求; 2026年3月起至2027年2月止; ¥350,000.00. - 采购项目概况 - 本项目为新丰县内安装的45个气象观测自动站2026年度运行维护服务。这些气象观测设备长期处于室外，仪器设备可能因恶劣天气、网络故障、设备长期运行故障、被人为破坏等原因导致观测数据未能及时上报、无数据或数据错误等情况，且野外容易受到雷电干扰的区域，为了防止雷电意外事故和财产损失，做到安全可靠、稳定运行及时、经济合理，通过电子询价方式进行采购。 - 服务要求 - 1.配备专职维护人员且具备丰富的自动气象站维护经验，精通自动气象站的工作原理、设备状况，能够熟练进行常见故障的分析与处理，为采购人提供高质量的自动站运行维护服务，确保设备持续正常运行，确保气象观测站的稳定运行率≥95%。 - 2.要求完成定期巡检工作：每两个月对气象观测站进行一次主动巡查维护，需在偶数月（2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月）的月底最后一天前完成，并及时将巡检表上传至钉钉软件。巡检内容全面，包括观测环境勘察（拍照记录），检查观测站周边环境是否符合气象观测要求；外观检查，查看设备外壳、支架等是否有损坏、变形；运行状况检查，检测设备各项参数是否正常；设备清洁，清除设备表面的灰尘、杂物等；以及观测场草坪维护，确保草坪高度符合规范。 - 3.每两个月完成一次定期巡查维护，具体工作包括检查各传感器性能，确保传感器数据采集准确；清洁相关设备，保证设备正常散热和运行；检查电缆和插件连接情况，防止出现接触不良等问题；清理观测场地杂草荆棘，保持观测场地整洁。每次巡查维护完成后，应填写详细的巡查维护登记表。 - 4.完成故障修复工作：密切监测自动气象站的运行状态，一旦发现故障，应立即主动进行修复，并及时上传维修表。对于国家天气站，必须在12小时内完成故障修复；对于其余自动气象站，应在36小时内修复。若因自然灾害、极端恶劣天气等不可抗力因素导致无法按时到达现场，应在上述因素消除后8小时内抵达现场。确保年内观测业务数据可用性≥96%。 - 5.防雷设施维护：严格参照《自动气象站场室防雷技术规范》（QX 30—2004） - 的要求，完成受损防雷设施的修复工作。同时，供应商需每年对气象观测站的防雷装置进行一次检测。若供应商自身不具备检测资质，可委托具备相应资质的第三方进行检测，检测费用由供应商承担。 - 违约责任 供应商有下列情形之一的，取消合同履约： 1.中标后无正当理由不接受委托的； 2.超时未提交维保记录或照片、经两次书面催办无正当理由仍未提交的； 3.签订合同协议后无正当理由不接受委托或未经采购人书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的； 4.设备维修质量不合格的或未能在规定时间内完成维修的。 - 其他要求 - 1.供应商应当配合委托人（采购人），完成其他与委托业务相关的工作。 - 2.供应商在协议执行期内出现以下情形之一的，通过有关部门查处核实，采购人有权单方终止合作协议，委托人（采购人）有权取消该供应商协议服务资格，并保留追究其相关法律责任的权利： - （1）违反有关法律、法规和政策规定，造成采购人及相关单位损失的； - （2）通过提供虚假信息、误导或欺骗等方式，以谋取非法利益的； - （3）签订服务协议后无正当理由不接受委托或未经采购人书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的； - （4）年检不合格或服务质量不合格的； - （5）在协议期限内累计1次不配合委托人工作的； - （6）拒绝接受委托人、采购人跟踪核查的； - （7）与当事人或有关人员存在恶意串通的。 - 费用和付款方式 1.本项目费用包括供应商维保服务活动中产生的一切费用，包含但不限于车辆费、住宿费、餐饮费、人工费、税金及其他费用。 2.付款方式： （1）签订合同后，供应商向采购人开具2026年上半年等额增值税普通发票，采购人向供应商支付维护总款项的50%；供应商凭合同、供应商开具的正式发票等有效文件与采购人结算。 （2）2026年下半年，采购人在收到付款申请的 15 个工作日内，向供应商 支付维护总款项的50%。供应商凭合同、供应商开具的正式发票及维保报告/验收报告（加盖采购人公章）等有效文件与采购人结算。 - （3）如采购人使用的是地方财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 | 完全响应 | 是 | 1 |  |  |
| 报价合计(元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价日期：